**Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie**

**ul. Krowoderska 73**

**31-158 Kraków**

Kraków, 05.10.2015

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

**10 sztuk MIKROSKOPÓW LABORATORYJNYCH dwuokularowych** .

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup **Mikroskopów Laboratoryjnych Dwuokularowych** o n/w parametrach:

## Wymagania techniczne:

## Mikroskopu Laboratoryjnego Dwuokularowego

**Cechy towaru:**

|  |
| --- |
| 1. Obiektywy achromatyczne DIN 4x/0.10, 10x/0,25, 40 x/0,65 oraz 100x/1,25 – immersyjny, 2. Okulary szerokokątne DIN WF 10x/18mm, 3. Głowica dwuokularowa umieszczona pod kątem 300, z możliwością rotacji 3600, 4. Możliwość regulacji dioptryjnej i rozstawu okularów, 5. Głowica rewolwerowa 4 obiektywowa, 6. Stolik o wymiarze 125x115 mm umocowany na podstawie za pomocą łożyska kulkowego  o zakresie ruchu X-Y: 70x30 mm, 7. Oświetlenie X-LED z regulacją natężenia (połączenie diod LED z soczewką, zwiększającą dwukrotnie intensywność oświetlenia, niski pobór mocy 3W, żywotność lampy LED ok 50.000 h), 8. Śruba mikrometryczna z dokładnością 0,002 mm, 9. Podwójny noniusz, odczyt w 0,1 mm, 10. Kondensator Abbe-go N.A. 1,25 umocowany w centralnym uchwycie, wyposażony  w przesłonę irysową, 11. Zasilanie 230V, 50 Hz, |

**Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferty należy przesyłać do dnia 11 października 2015 roku na adres e-mail:

ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

**Oferta winna zawierać:**

* cenę (zł brutto),
* wszystkie ewentualne koszty dodatkowe
* warunki płatności
* nazwę, model, opis techniczny oferowanych urządzeń,
* termin dostawy
* warunki gwarancji

**Termin związania ofertą** - 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Bożena Podobińska tel.: 668 118 293, e-mail: b.podobinska@kwspz.pl